## 전기수술기,co2공급기
규격서(전기수술기)
관세분류번호 |  |  | 품목번호 | 품 목 명 | 단위 | 수량
|  |  |  | 전기수술기(Electro Surgical Unit) | SET | 1
A. 특징
| 1 | “ENDO-CUT”기능 사용 시 Polypectomy(용종 절제술), EMR(내시경실 점막절제술)에서 출력과 특수 기능이 자동 조절 된다. : “ENDO-CUT IQ mode”
| 2 | Sphincterotomy (내시경적 담관 절제술)에 사용하는 새로운 ENDO-CUT 기능이 있다. : “ENDO-CUT I mode”
| 3 | Auto cut 절제 모드가 있어 ESD(내시경적 점막하층 절제술)에 유용하다.
| 4 | Interval,Duration을 조절가능하고 Effect 1.2.3.4 기능이 있다.
B. 특성
| 1 | 차세대 디지털 전기 수술기 : 작동이 간단하고 기능이 많아 시술별 또는 시술자의 특성에 따른 선택의 폭이 넓으며, 기능에 비해 작동 방법이 간단하여 사용이 쉽다.
| 2 | 작동 상태 표시 기능 : 사용한 mode의 종류 및 최대/최소/평균 출력, 플레이트의 접지 상태 등을 각종 수치로 나타내 주며, 이것을 시술자가 한 눈에 보기 쉽도록 TFT 칼라 액정 화면에 나타내 준다.
| 3 | 에러 번호를 알려 준다. : 사용자의 잘못된 사용시 에러 번호를 알려주어 조치가 쉽다.
| 4 | 작동 점검 프로그램 : TFT액정 모니터를 통해 장비의 작동 상태를 인식 할 수 있다.
| 5 | 사용자의 이름 또는 수술명, 특정 숫자/문자를 저장 기능으로 30개 이상의 프로그램을 저장 할 수 있다.
| 6 | 전시 화면-환자에게 patient plate를 부착 했을 때 중성전극 안전 시스템(NESSY)을 이용하여 신호등 처럼 접지 상태를 컬러 램프로 표시하며, 환자 몸에 부착된 접지 면적을 수치로 보여 준다.
| 7 | 두개의 패달로 된 발판에 별도의 버튼이 있어 리모컨 기능 작동을 지원해 준다.
| 8 | 출력
- 최대 절개 출력 : 200 Watts
- 절개 모드(3가지) : Auto cut, Endo-Cut IQ
- 최대 지혈 출력 : Up to 120Watts
- 지혈 모드 : Soft Coag, Forced Coag
- 사용 주파수 : 350 kHz
| 9 | 전원연결
공급전원 : 110V~120V/220V~240V
주파수 : 50/60Hz
| 10 | 무게,폭 및 높이/두께
Width x Height x Depth(mm) : 410 x 1600 X 370
Weight : 9.5 kg
| 11 | ESD(내시경적 점막하층 절제술), EMR(내시경적 점막 절제술), Polypectomy(용종 제거술), ERCP(EST-내시경적 담관 절제술) 또는 일반적인 절개에서 출력이 자동 조절 된다.
고주파 전극의 출력이 최대 200 Watts
4가지의 다른 지혈 효과
절개 모드에서 전극의 Spark가 조절 된다.(Endo Cut IQ 모드)
개복 수술에서 핸들로도 조절이 가능하다.
| 12 | 인스트루먼트 식별 : APC 인스트루먼트 셋팅시 기기가 자동으로 식별하여 셋팅이 됨
| 13 | 넓고 깨끗한 디스플레이 : 다양하게 컨트롤 할수있음
| 14 | 에러숫자 확인가능 :부정확한 제품작동시 경고메시지
| 15 | 작동 테스트 프로그램 : 모니터를 통해 작동상황 확인가능
| 16 | 프로그램의 저장과 셋업 가능
C. 시스템 구성
| 1 | Electro Surgical Unit |  |  | 1 SET
환자 플레이트(50장)
플레이트 연결 케이블
모노폴라 케이블
투페달 발판
D. 비고(REMARKS)
| 1 | 장비 설치 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 하며, 설치는 의료원과 충분한 협의 후 설치를 완료해야 한다.
| 2 | 기기 테스트 후 2년 동안 무상 보수 수리를 적용한다.
| 3 | 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 행해져야 한다.
| 4 | 계약 후 1달 안에 납품이 완료되어야 한다.
| 5 | 무상보수 수리기간 중 공급된(납품된)장비의 부속품이 단종 될 경우 동등사양 또는 이상의 장비로 무상교체가 이루어져야 한다.
규격서(co2공급기)
관세분류번호 |  |  | 품목번호 | 품 목 명 | 단위 | 수량
|  |  |  | CO2공급기 | SET | 1
A. 특징(FEATURES)
| 1 | 실시간 설정값 체크 정확한 gas 주입량 유지
| 2 | 사용자 편의의 터치 판넬 컨트롤
| 3 | 오토 체크 컨트롤 안전 모드사용으로 장비 이상을 감지 경고
| 4 | 터치 버튼으로 모드 전환이 용이
B. 규격(SPECIFICATION)
45L Warm Insufflator System
Built in Gas Heating Technology
Dimensions : 5.83“(H)*18.7"(D)*12.52"(W)
Gas flow range : 0-45 L/min or less
LCD Display Provides Surgeons with On going Status Messages
Temperature : 50 - 104F
Paediatric possible : Yes
C. 시스템 구성
| 1 | 45L Warm High Flow Insufflator 1set
| 2 | 45L High Flow Heating Tubing 1ea
| 3 | Operation Manual 1부
D. 비고(REMARKS)
| 1 | 장비 설치 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 하며, 설치는 의료원과 충분한 협의 후 설치를 완료해야 한다.
| 2 | 기기 테스트 후 2년 동안 무상 보수 수리를 적용한다.
| 3 | 공급자에 의해 제품의 설치, 테스트 및 시험작동이 행해져야 한다.
| 4 | 계약 후 1달 안에 납품이 완료되어야 한다.
| 5 | 무상보수 수리기간 중 공급된(납품된)장비의 부속품이 단종 될 경우 동등사양 또는 이상의 장비로 무상교체가 이루어져야 한다.